## Техническое задание

1. Наименование оборудования: Лампа Щелевая со столом.

2.Адрес поставки: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

3. Общие требования к условиям поставки:

- поставка продукции осуществляется на основании заявки Покупателя;

- товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки, без повреждения самой упаковки товара

4.Технические характеристики:

| № | Наименование параметра | Наличие функции или требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Требование к документации |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев |
| 1.4 | Послегарантийное техническое обслуживание | Наличие |
| 1.5 | Страна происхождения | РФ |
| 1.6 | Название оборудования | Лампа щелевая |
| 2.0 | Общие сведения |  |
| 2.1 | Назначение | Лампа предназначена для визуального биомикроскопического исследования переднего и заднего отделов глаза. |
| 2.2 | Применение | Лампа применяется в специальных офтальмологических клиниках, НИИ, региональных офтальмологических центрах и специализированных офтальмологических отделениях областных больниц. |
| 2.3 | Бинокулярный микроскоп | Оптико-механическая система, состоящая из объектива, галилеевских телескопических трубок и бинокулярной приставки. |
| 2.4 | Наличие светофильтров | Красный, синий, нейтральный, прозрачный, сине-зеленый , поляроид |
| 2.5 | Обследование глазного дна и заднего стекловидного тела | Возможность |
| 3.0 | Технические параметры |  |
| 3.1 | Увеличение микроскопа дискретное | Не менее 5 ступеней |
| 3.2 | Увеличение микроскопа, крат | Не менее значений: 5,6; 9; 14; 22; 35 |
| 3.3 | Поле зрения микроскопа, мм | Не менее значений: 32; 19,6; 12,5; 8; 5 |
| 3.4 | Пределы изменения величины изображения щели по ширине не менее диапазона, мм | От 0 до 12 |
| 3.5 | Изменение изображения щелипо ширине | Плавно |
| 3.6 | Пределы изменения величины изображения щели по длине, мм | Не менее значений: 0,2;1;3;5;8;14 |
| 3.7 | Изменение изображения щелипо длине | Дискретно |
| 3.8 | Поворот изображения щели в вертикальной плоскости не менее диапазона, град | от плюс 90 до минус 90 |
| 3.9 | Пределы угла поворота осветителя с микроскопом в горизонтальной плоскости не менее диапазона, град | от плюс 90 до минус 90 |
| 3.10 | Пределы изменения базы между окулярами бинокулярного микроскопа не менее диапазона, мм | от 55 до 75 |
| 3.11 | Диоптрийная наводка окуляров не менее диапазона, дптр | от плюс 6 до минус 6 |
| 3.12 | Перемещение микроскопа с осветителем на координатном столике, не менее по горизонтали: |  |
|  | - в направлении от врача, мм | Не менее 90 |
|  | - в перпендикулярном направлении, мм | Не менее 100 |
|  | по вертикали, мм | Не менее 30 |
| 3.13 | Перемещение подбородника лицевого установа по высоте, мм | Не менее 50 |
| 3.14 | Источник излучения — галогеновая лампа | 12 В, 30 ВА |
| 3.15 | Средний срок службы, лет | Не менее 6 |
| 4.0 | Питание и безопасность |  |
| 4.1 | Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением | 220 В, частотой 50 Гц |
| 4.2 | Потребляемая мощность | Не более 75 В·А |
| 5.0 | Габариты и вес |  |
| 5.1 | Габаритные размеры, мм | Не более 500x400x460 |
| 5.2 | Вес щелевой лампы, кг | Не более 16 |
| 5.3 | Габаритные размеры блока питания, не более, мм | 230x145x80 |
| 5.4 | Масса блока питания, кг | Не более 1 |
| 6.0 | Дополнительная комплектация: |  |
| 6.1 | Столик офтальмологический гидравлический под щелевую лампу из материалов, устойчивых к действиям моющих и дезинфицирующих средств | 1 штука |
| 6.2 | Нагрузочный вес | не более 55 кг |
| 6.3 | Размер столешницы | не более 470х540 мм |
| 6.4 | Высота подъема столешницы (расстояние от пола) | не менее от уровня 630 до уровня 820 мм |
| 6.5 | Потребляемая мощность | не более 90 Вт |
| 6.6 | Вес | не более 25 кг |