## Техническое задание.

- 1. Наименование оборудования: Видеогастроскоп

- 2.Адрес поставки: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

3. Общие требования к условиям поставки:

- поставка продукции осуществляется на основании заявки Покупателя;

- товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки, без повреждения самой упаковки товара

- монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию поставщиком

-инструктаж медицинского и технического персонала Заказчика перед вводом в эксплуатацию

4.Технические характеристики:

| № | Наименование параметра | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видеогастроскоп | 1 шт. |
|  | Медицинский прибор предназначен для обеспечения визуализации (посредством видеомонитора) и терапевтического доступа к верхним отделам желудочно-кишечного тракта. Эти анатомические образования включают, но не ограничивается ими, следующие органы, ткани и подсистемы: пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку. | Соответствие |
|  | Совместимость с оборудованием фирмы «ПЕНТАКС» (в целях необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с оборудованием, используемым заказчиком, в соответствии с п.1 ст.33 Федерального закона №44—Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») | Соответствие |
|  | Эндоскоп с гибкой вводимой частью для визуального обследования и лечения пищевода и желудка. Вводится в организм перорально в процессе гастроскопии. Анатомические изображения передаются пользователю через оптоволоконный кабель. Это изделие обычно используется для диагностики и лечения атипичных болей в животе, кровотечений, рака, хронической изжоги, полипов, гастритов, язв или грыж пищеводного отверстия диафрагмы, а также для взятия биопсии и проведения других эндоскопических процедур. | КТРУ 32.50.13.190-00008285 |
|  | Направление обзора | Вперед |
|  | Угол поля зрения не менее | Не менее140° |
|  | Глубина резкости в диапазоне не уже | Не менее4 ~ 100 мм |
|  | Изгиб дистального конца вверх/вниз не менее | Не менее 210°/120° |
|  | Изгиб дистального конца вправо/влево не менее | Не менее 120°/120° |
|  | Диаметр дистального конца не более | Не более 9,2 мм |
|  | Диаметр вводимой трубки не более | Не более 9,0 мм |
|  | Диаметр инструментального канала не менее | Не более 2,8 мм |
|  | Рабочая длина вводимой трубки не более | Не менее 1050 мм |
|  | Общая длина не более | Не менее 1373 мм |
|  | Наличие не менее 4-х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа | Наличие |
|  | Поддержка функции картинка в картинке | Соответствие |
|  | Поддержка функции увеличения | Соответствие |
|  | Поддержка функции стоп-кадр | Соответствие |
|  | Поддержка функции идентификации эндоскопа | Соответствие |
|  | Наличие системы предупреждения петлеобразования для повышения маневренности и безопасности пользователя | Поворот головки разъема на 180 градусов по оси |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | Видеогастроскоп - 1 шт. | Наличие |
|  | Чистящая щетка одноразовая для операционного канала длиной не менее 2100 мм и не более 2310 мм (10 шт) - 2 уп | Наличие |
|  | Чистящая щетка - 1 шт | Наличие |
|  | Резиновый клапан биопсийного канала - 10 шт | Наличие |
|  | Набор О-образных колец для клапана отсоса - 1 уп | Наличие |
|  | Набор О-образных колец для клапана подачи воздуха/воды – 1 уп | Наличие |
|  | Силиконовое масло - 1 шт | Наличие |
|  | Адаптер для очистки канала воздуха/воды/отсоса - 1 шт | Наличие |
|  | Адаптер для очистки коннектора воздуха/воды - 1 шт | Наличие |
|  | Крышка газового клапана - 1 шт | Наличие |
|  | Загубник - 1 шт | Наличие |
|  | Крышка для замачивания - 1 шт | Наличие |
|  | Крышка вилки световода - шт | Наличие |
|  | Инструкция пользователя - 1 шт | Наличие |
|  | Инструкция по обработке - 1 шт | Наличие |
|  | Список стандартных принадлежностей - 1 шт | Наличие |