## Техническое задание.

1. Наименование оборудования: Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ по Холтеру.

2.Адрес поставки: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

3. Общие требования к условиям поставки:

- поставка продукции осуществляется на основании заявки Покупателя;

- товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки, без повреждения самой упаковки товара

-инструктаж медицинского и технического персонала Заказчика перед вводом в эксплуатацию

4.Технические характеристики:

| Наименование, требования к функциональным и техническим характеристикам | Диапазон значений | Каким нормативным документом установлено требование |
| --- | --- | --- |
| Функциональные характеристики комплекса для многосуточного мониторирования ЭКГ по Холтеру |
| Общие требования: |  |  |
| Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | Наличие | Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |
| Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие | Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 |
| Свидетельство (сертификат) об утверждения типа средств измерений с обязательным приложением (описание типа средств измерений) | Наличие | Для оборудования с каналом АД: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.08. 2012 N 89н, Прил.2 п.6 – оборудование должно быть СИ, т.е. иметь свидетельство и ОТСИ Для систем ХМ с ЭКГ см.: Национальные российские рекомендации по применению методики холтеровского мониторирования в клинической практике, раздел 2.4. Источник: Российский кардиологический журнал №2(106), 2014, стр.6-71 http://www.scardio.ru/content/Guidelines/Rek_Holter_2013.pdf |
| Свидетельство о поверке, и (или) запись о поверке в паспорте (формуляре) средства измерений, заверенная подписью поверителя и знаком поверки | Наличие, предоставляется при поставке | Фед. закон 102-ФЗ ч.4 ст.13. Нац. росс. рекоменд. по применению методики Холтер. монитор-я в клинической практике, раздел 2.4 |
| Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев | ГОСТ Р 56323-2014 п.6.6 |
| Длительность записи, час | не менее 48 | ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.9 |
| Канал непрерывного измерения и записи ЭКГ с параметрами: | Наличие | ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.1 |
| Количество отведений ЭКГ, шт. | не менее(3 и 12) | ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.1 |
| частота дискретизации ЭКГ (частота квантования), Гц | не менее 1000 | ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.2 |
| диапазон измеряемых напряжений |  | ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.2 |
| нижняя граница диапазона, мВ | не более 0,1 |  |
| верхняя граница диапазона, мВ | не менее 10 |  |
| Выделение импульсов стимулятора (искусственного водителя ритма) | Наличие | ГОСТ Р 56323-2014 прил. Б п.1.2 |
| частота, на которой выделяются импульсы искусственного водителя ритма, Гц, не менее | 10 000 |  |
| Канал реопневмограммы | Наличие | ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.1 |
| Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента | Наличие | ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.1 |
| обеспечение электробезопасности осуществляется путем подключения регистратора к компьютеру через блок USB-адаптера с гальванической развязкой | Наличие | ГОСТ Р 56323-2014 п.4.3 |
| Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей | наличие | ГОСТ Р 56323-2014 п.4.3 |
| Вес, кг | не более 0,105 | ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.7 |
| Комплектация поставки: |  |  |
| Носимый регистратор ЭКГ 3/12 отведений, шт. | не менее 1 |  |
| Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела десятиэлектродный. | не менее 2 |  |
| Кабель для подключения одноразовых электродов на 3 отведения 7- электродный, шт. | не менее 1 |  |
| Одноразовый ЭКГ-электрод, шт. | не менее 3000 |  |
| Блок стыковки монитора с компьютером через USB, шт. | не менее 1 |  |
| Зарядное устройство для аккумуляторов, шт. | не менее 1 |  |