## Техническое задание.

- 1. Наименование оборудования: Фотометр Фотоэлектрический КФК.

- 2.Адрес поставки: 174580, Новгородская обл., Хвойнинский район, п. Хвойная, ул. Денисова, д.1А.

3. Общие требования к условиям поставки:

- поставка продукции осуществляется на основании заявки Покупателя;

- товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки, без повреждения самой упаковки товара

- монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию поставщиком

-инструктаж медицинского и технического персонала Заказчика перед вводом в эксплуатацию

4.Технические характеристики:

| № | Наименование параметра | Наличие функции или требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Требование к документации |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие |
| 1.4 | Гарантия на оборудование | Не менее 18 месяцев |
| 1.5 | Послегарантийное техническое обслуживание | Наличие |
| 1.6 | Страна происхождения | РФ |
| 1.7 | Название оборудования | Фотометр фотоэлектрический |
| 1.8 | Год выпуска | Не ранее 2021 года |
| 1.9 | Свидетельство о поверке СИ | Наличие |
| 2.0 | Общие сведения |  |
| 2.1 | Область применения | Оснащение клинико-диагностических лабораторий лечебно-профилактических учреждений, поликлиник и других медицинских учреждений для проведения биохимических исследований плазмы крови |
| 2.3 | Дисплей | Жидкокристаллический графический индикатор. |
| 2.4 | Самотестирование при включении | Наличие |
| 2.5 | Диагональ дисплея | Не менее 3 дюймов |
| 2.6 | Отображаемая информация | τ, А, Сф, Сс1, Сс6 |
| 2.7 | Клавиатура - функциональные клавиши: | Наличие |
| 3.0 | Технические параметры |  |
| 3.1 | Спектральный диапазон | не менее 320 - 900 нм |
| 3.2 | Диапазон показаний длин волн | не менее 315 - 990 нм |
| 3.3 | Изменение длины волны | Плавное |
| 3.4 | Диспергирующий элемент | Монохроматор на дифракционной решетке |
| 3.5 | Выделяемый спектральный интервал | не более 5 - 7 нм |
| 3.6 | Диапазон измерений спектрального коэффициента направленного пропускания | не менее 1 – 99 % |
| 3.7 | Диапазон измерений оптической плотности | не менее 0,004 - 2 Б |
| 3.8 | Диапазон показаний спектрального коэффициента направленного пропускания | не менее 0,1 - 120 % |
| 3.9 | Диапазон показаний оптической плотности | не менее 0 -3 Б |
| 3.10. | Диапазон показаний концентрации | не менее 0,001 - 9999 единиц концентрации |
| 3.11. | Пределы допускаемого значения основной абсолютной погрешности при измерении спектрального коэффициента направленного пропускания | не более ±0,5 % |
| 3.12 | Отклонение от линейности при измерении оптической плотности в диапазоне от 0,004 до 0,200 Б | не более ±0,004 Б(абс.) |
| 3.13 | Отклонение от линейности при измерении оптической плотности в диапазоне от 0,201 до 2,000 Б | не более ±6 %(отн.) |
| 3.14 | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки длины волны | не более ±3 нм |
| 3.15 | Пределы допускаемого значения среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной абсолютной погрешности при измерении спектрального коэффициента направленного пропускания | не более ±0,15 % |
| 3.16 | Пределы допускаемого значения среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной абсолютной погрешности при измерении при измерении оптической плотности | не более ±0,003 Б |
| 3.17 | Время установления рабочего режима | не более 30 мин |
| 3.18 | Изменение показаний фотометра при измерении спектрального коэффициента направленного пропускания | не более ±0,4 % за 5 минут |
| 3.19 | Изменение показаний фотометра при измерении оптической плотности | не более ±0,008 Б за 1 час |
| 3.20 | Рабочая длина кювет 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100 мм | возможность |
|  | Источник излучения | лампа галогенная |
| 4.0 | Выполняемые задачи |  |
| 4.1 | Учет времени выхода на рабочий режим, выдача звукового сигнала с отображением текущего времени на индикаторе | возможность |
| 4.2 | Автоматическое измерение и учет сигнала при неосвещенном фотоприемнике | возможность |
| 4.3. | Градуировка | возможность |
| 4.4 | Измерение оптической плотности | возможность |
| 4.5 | Измерение СКНП | возможность |
| 4.6 | Измерение концентрации по фактору | возможность |
| 4.7 | Измерение концентрации при градуировке по одному или шести стандартным растворам | возможность |
| 4.8 | Измерение скорости изменения оптической плотности с возможностью просмотра хода реакции и выбора линейного участка | возможность |
| 4.9 | Ввод и хранение в памяти коэффициента факторизации. После выключения сохраняется в памяти МПС | возможность |
| 4.10 | Ввод и хранение в памяти концентрации стандартных растворов. После выключения сохраняется в памяти МПС | возможность |
| 4.11 | Измерение и хранение в памяти значений оптических плотностей стандартных растворов. После выключения сохраняется в памяти МПС | возможность |
| 4.12 | Диалог с оператором. Отображение ошибок оператора. Анализ ошибок | возможность |
| 4.13 | Выход на внешнюю ЭВМ | возможность |
| 5.0 | Питание и безопасность |  |
| 5.1 | Питание фотометра осуществляется от сети переменного тока напряжением | 220  22 В, частотой 50  0,5 Гц |
| 5.2 | Потребляемая мощность | не более 50 В·А |
| 6.0 | Габариты и вес |  |
| 6.1 | Габаритные размеры | Не более 500х360х165 мм |
| 6.2 | Вес | Не более 15 кг |
| 7.0 | Комплектация |  |
| 7.1 | Фотометр фотоэлектрический | 1 шт. |
| 7.2 | Комплект сменных частей | Узел кюветодержателя – 1шт. Набор кювет типоразмеров 10 мм, 20 мм, 30 мм. Количество кювет одного типоразмера в наборе - 3 шт. |
| 7.3 | Комплект упаковок | Упаковка, чехол. |
| 7.4 | Комплект принадлежностей | Светофильтры контрольные: К-1, К-2, К-3 |
| 7.5 | Комплект ЗИП | Наличие |
| 7.6 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 7.7 | Паспорт | 1 шт. |
| 7.8 | Методика поверки | 1 шт. |