Приложение №2

Техническое задание

Техническое обслуживание медицинского оборудования: аппаратов "Искусственная почка", системы приготовления концентрата, системы очистки воды для диализа

1. Цель оказания Услуг: Техническое обслуживание медицинского оборудования представляет собой комплекс мероприятий и операций по поддержанию работоспособности медицинского оборудования.

2. Порядок выполнения работ:  В состав работ по техническому обслуживанию не входят: работы по монтажу, демонтажу, капитальному ремонту оборудования для гемодиализа, а так же работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, пусковых устройств, заземляющих контуров, водопроводных и канализационных сетей не входящих в комплект оборудования для гемодиализа. Техническое обслуживание медицинского оборудования включает в себя проведение инструктажей по технике безопасности и консультирование медицинского персонала по правилам эксплуатации оборудования для гемодиализа.

3.Место оказания Услуг:

- Ленинградская область, г. Волхов, ул. Воронежская, д. 1;

4. Требования к качеству выполняемых работ:

- Работы выполняются оказываются организацией, имеющей необходимую Лицензию для оказания услуг.

- Медицинское оборудование, относящееся к средствам измерений медицинского назначения, в случаях, когда проведение ремонта могло оказать влияние на метрологические характеристики оборудования, подвергается послеремонтной поверке. Услуги должны быть оказаны в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регулирующего оказание услуг, в т.ч. Приказа Минпромторга России № 1815 от 02.07.2015 г., ФЗ РФ от 26.06.2008г. № 102 «Об обеспечении единства измерений»

- Работы выполняются непосредственно Исполнителем лично или с привлечением сторонней организации, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, и уполномоченным производителем оборудования.

- Техническое обслуживание оборудования осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями № 293-22/233 от 27.10.2003г. «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Министерством здравоохранения РФ и Министерством промышленности, науки и технологий РФ, требованиями эксплуатационной документации, требованиями изготовителя обслуживаемого оборудования.

5. Требования к документам:

Наличие у Исполнителя действующей лицензии на производство и техническое обслуживание медицинского оборудования (техники). Лицензия должна предусматривать текущее техническое обслуживание медицинского оборудования.

По всему перечню принимаемой на техническое обслуживание медицинской техники Исполнитель должен иметь нормативно-техническую документацию: ГОСТы, СанПиНы, отраслевые методические рекомендации и указания, технологические карты, методики, документацию, регламентирующую деятельность в области технического обслуживания.

6.Список  Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора и их характеристики:

| № п/п | Параметр | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат «Искусственная почка» | 8 шт | Каталожный № | Серийный № | Периодичность обслуживания - 1 раз в квартал |
|  |  |  | M204001 | 1SXA4831 |  |
|  |  |  | M204001 | 1SXA4832 |  |
|  |  |  | M204001 | 1SXA4833 |  |
|  |  |  | M204001 | 1SXA4834 |  |
|  |  |  | M204001 | 6SXANB80 |  |
|  |  |  | M204001 | 8SXA0DAE |  |
|  |  |  | M204001 | 8SXA0N00 |  |
|  |  |  | M200841 | 1VCAXS87 |  |
| 1.1 | Визуальный осмотр: |  |
| 1.1.1 | Проверка состояния трубопроводов, коннекторов, фильтров, наличие потеков; замена загрязненных трубопроводов; | Наличие |
| 1.1.2 | Замена уплотнений промывочных портов (при необходимости); | Наличие |
| 1.1.3 | Замена фильтров на всасывающих трубках; | Наличие |
| 1.1.4 | Замена фильтров: на входе помпы ультрафильтрации, на входе и выходе клапана 43, между клапаном 99 и промывочным портом, между клапаном 100 и промывочным портом; | Наличие |
| 1.1.5 | Замена фильтров в линии диализата; | Наличие |
| 1.1.6 | Замена кольцевых уплотнителей в коннекторах; | Наличие |
| 1.1.7 | Проверка порта отбора проб диализата; | Наличие |
| 1.1.8 | Очистка или замена воздушного фильтра монитора; | Наличие |
| 1.1.9 | Проверка насоса отделения воздуха, при необходимости; | Наличие |
| 1.2 | Проверка основных функций: |  |
| 1.2.1 | Проверка тревоги отключения питания; | Наличие |
| 1.2.2 | Проверка датчика уровня; | Наличие |
| 1.2.3 | Проверка клапанов 91, 99, 100; | Наличие |
| 1.3 | Проверка гидравлики: |  |
| 1.3.1 | Проверка давления воды на входе и коррекция при необходимости; | Наличие |
| 1.3.2 | Проверка давления на входе балансировочной камеры и корректировка | Наличие |
| 1.3.3 | Проверка отрицательного давления помпы дегазации; | Наличие |
| 1.3.4 | Проверка давления балансировочной камеры при потоке 800 мл/мин; | Наличие |
| 1.4 | Проверка системы ультрафильтрации и мембранных насосов: |  |
| 1.4.1 | Проверка объема заполнения помпы ультрафильтрации | Наличие |
| 1.4.2 | Проверка объема балансировочной камеры; | Наличие |
| 1.4.3 | Проверка объема помпы концентрата; | Наличие |
| 1.4.4 | Проверка объема помпы бикарбоната; | Наличие |
| 1.5 | Проверка работы в режиме диализа: |  |
| 1.5.1 | Проверка температуры диализата; | Наличие |
| 1.5.2 | Проверка отображаемой на дисплее температуры; | Наличие |
| 1.5.3 | Уточнение потока диализата 300/500/800 мл/мин; | Наличие |
| 1.5.4 | Тест трансмембранного давления; | Наличие |
| 1.5.5 | Проверка отображаемой проводимости; | Наличие |
| 1.6 | Проверка экстракорпоральной части: |  |
| 1.6.1 | Проверка датчика артериального давления; | Наличие |
| 1.6.2 | Проверка датчика венозного давления; | Наличие |
| 1.6.3 | Проверка артериального и одноигольного насосов; | Наличие |
| 1.6.4 | Проверка детектора воздуха; | Наличие |
| 1.7 | Проверка и настройка дополнительных устройств: |  |
| 1.7.1 | Фильтра Diasafe plus, | Наличие |
| 1.7.2 | Системы ONLINE plus, | Наличие |
| 1.7.3 | Монитора клиренса, | Наличие |
| 1.7.4 | Монитора объема крови, | Наличие |
| 1.7.5 | Монитора температуры крови, | Наличие |
| 1.7.6 | Монитора давления крови, | Наличие |
| 1.7.7 | Монитора профилирования, | Наличие |
| 1.7.8 | Дополнительных насосов крови, bibag, 3mix; | Наличие |
| 1.8 | Окончательная проверка: |  |
| 1.8.1 | Прохождение функционального теста; | Наличие |
| 1.8.2 | Горячая промывка (дезинфекция). | Наличие |
| 2 | Система приготовления концентрата | 1 шт. | Каталожный № | Серийный № | Периодичность обслуживания - 1 раз в квартал |
|  |  |  | 5088821 | 157S0491 |  |
| 2.1 | Периодическое техническое обслуживание, проводимое сервисной службой, включает в себя: |  |
| 2.1.1 | Проверку общего состояния системы и проверку ее работоспособности; | Наличие |
| 2.1.2 | Проверку состояния отдельных компонентов установки (помпы, клапаны, датчики), выявление их неисправностей; | Наличие |
| 2.1.3 | Выявление протечек в гидравлической части системы и их устранение; | Наличие |
| 2.1.4 | Проверку параметров работы системы, проведение комплексной настройки; | Наличие |
| 2.2 | Дополнительно установленный накопительный бак пермиата: |  |
| 2.2.1 | Проверку общего состояния и проверку работоспособности; | Наличие |
| 2.2.2 | Проверку состояния отдельных компонентов установки | Наличие |
| 3 | Система очистки воды для диализа | 1 шт. | Каталожный № | Серийный № | Периодичность обслуживания - 1 раз в квартал |
|  |  |  | 6340001 | 14S0909 |  |
| 3.1 | Периодическое техническое обслуживание, проводимое сервисной службой, включает в себя: |  |
| 3.1.1 | Проверку общего состояния установки и проверку ее работоспособности; | Наличие |
| 3.1.2 | Проверку состояния отдельных компонентов установки (насосы, клапаны, автоматические фильтры, датчики, УФ-стерилизатор и др.), выявление их неисправностей; | Наличие |
| 3.1.3 | Проверку параметров работы установки, проведение комплексной настройки; | Наличие |

7. Результат оказания Услуг:

Результаты оказанных по заявкам Заказчика Услуг, оформляются актами их сдачи-приемки.

Приложение №1

к  Техническому заданию

Перечень медицинского оборудования для технического обслуживания

Отделения диализа ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Волхов»

| N п/п | Наименование медицинской техники/ оборудования (марка, модель) | Каталожный номер | Серийный номер | Кол-во | Периодичность | Адрес местонахождения | Стоимость в квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат «Искусственная почка» | М204001 | ISXA4831 | 1 | 1 раз в квартал | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. |  |
| 2 | Аппарат «Искусственная почка» | М204001 | ISXA4832 | 1 |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. |  |
| 3 | Аппарат «Искусственная почка» | М204001 | ISXA4833 | 1 |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. |  |
| 4 | Аппарат «Искусственная почка» | М204001 | ISXA4834 | 1 |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. |  |
| 5 | Аппарат «Искусственная почка» | М204001 | 6SXANB80 | 1 |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. |  |
| 6 | Аппарат «Искусственная почка» | М204001 | 8SXA0DAE | 1 |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. |  |
| 7 | Аппарат «Искусственная почка» | М204001 | 8SXA0N00 | 1 |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. |  |
| 8 | Аппарат «Искусственная почка» | M200841 | 1VCAXS87 | 1 |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. |  |
| 9 | Система приготовления концентрата | 5088821 | 157S0491 | 1 |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. |  |
| 10 | Система очистки воды для диализа | 6340001 | 14S0909 | 1 |  | Ленинградская область, г.Волхов, ул.Воронежская, д.1. |  |